# Mode d’emploi simplifié de l’oscilloscope numérique HAMEG 507

# 1. Pour une utilisation analogique
réglages sans aucune connexion

3 - Recall
Si nécessaire choisir « default » pour une remise de tous les réglages à leur valeur d’usine

2 - Intensité/focalisation
Activé par pression brêve sur « tracerot » si nécessaire

1 - Marche-arrêt

5 - Base de temps
Affichée sur l’écran
Prévoir un ordre de grandeur

4 - Ypos/curs1
Réglage vertical de la trace en l’absence de curseur ( sinon
déplacement du curseur)

6 - Voie 1
 Par brève pression

 6 bis - Dual
 Les 2 voies par brève pression

8 et 8 bis Sensibilité en volts/div affichée à l’écran
Prévoir un ordre de grandeur
7 et 7 bis AC/DC/GND
Par pression brève menu déroulant affiché, une autre pression brève pour sélectionner l’option

# 2. Pour une utilisation en numérique
activer :

1 - « Hold /stor on »
Un appui prolongé pour passer du mode analogique au mode numérique

4 - « level »
Niveau de déclenchement : choisir
30% de la tension max
3 – « NM/AT »
Un appui long permet de passer du mode de déclenchement automatique au déclenchement normal ( NM affiché)
Une brève pression permet de choisir le front de déclenchement
2 - « menu »
## Choisir DC ou AC suivant le cas étudié

6 - « reset/single »
6.1 Pression prolongée : active le mode single ( sgl)
6.2 Pression brève : permet l’acquisition de l’événement après avoir réalisé les connexions
5 - « DEL/TR POS »
En tournant le bouton vers la droite, permet de fixer la date du déclenchement ( choisir 10% du temps max)

9 – Déplacement des curseurs
Si « cursor position » activé, curs1 et curs 2 peuvent être déplacés.

8 - Choix des curseurs (par exemple t)
7- Curseur on/off

# 3. Les indications de l’écran HM507

Déclenchement voie 1 sur front descendant
Choisir synchronisation DC

Retard au déclenchement

Base de temps : 10ms/div

Single (sgl):
 un seul enregistrement
Curseurs I et II
Niveau et retard au déclenchement
Zéro voie 1
Zéro voie 2

Fréquence d’échantillonnage :
20 kHz ( 50 µs entre deux mesures)
Intervalle de temps t entre les deux curseurs

Sensibilité voie 2 : 500 mV / div
et tension DC ( = )
Sensibilité voie 1 : 2V / div
et tension DC ( = )